饮用水中的氟化物

饮用水、地下水和其它净水中的氟离子浓度可以通过直接测量的方法测定。

- 在电极中安装电解液凝胶柱体。

- 按下分配器按键填充电极，直到凝胶从参比接界处出来。从末端和出口处润洗过多的凝胶。

- 将复合氟电极与测定仪连接起来。

备注：测定仪后部有一个BNC和一个5孔连接器。对于氟电极，请选择BNC。

使用BNC连接器时，要从5孔连接器上断开pH电极。

饮用水中的氟化物，续

- 在一个50mL的烧杯中，准备两种体积为25mL、浓度分别为1mg/L和10mg/L F- 的标准溶液。

- 在每种标准溶液中均加入总氟离子强度调节缓冲液粉枕中的物质。搅拌使其溶解。

- 按下I/O开启测定仪。

- 按下SETUP按键。

- 按下ENTER按键，直到BNC出现为止。

- 按下EXIT按键。

- 按下ISE/mV按键，直到显示屏上出现mg/L为止。

备注：如需使用5孔连接器测量pH值，需要将设置更改为5孔。

饮用水中的氟化物，续

- 按下CAL。显示屏上将会出现CAL, ?, mg/L（或其他浓度单位）以及驱动键。单位将会不停闪烁。如果有需要的话，可以使用箭头按键选择mg/L，然后按下ENTER键。

- 将烧杯和1mg/L的标准溶液与磁力搅拌棒放到一起。以合适的速度进行搅拌。

- 将电极放到标准溶液中。

备注：采用恒定的、较快的速度进行搅拌可以提高测量的准确度。为了测量得更准确，尤其是在需要搅拌时间较长的低浓度的情况下，需要使用必需装置清单中列出的搅拌器。使用其它的搅拌器时，需要使用一个垫子，将传输到水样中的热量最小化。

- 显示屏上将会显示Standard 1？和 _ _ _ _或来自前一次校准的标准溶液1的数值。

11、按下ENTER键接受数值或使用数字键盘编辑显示的数值，使其与1.0mg/L的标准溶液的浓度相匹配，然后按下ENTER键。

- 在读数稳定之前，显示屏上将会显示Stabilizing…。

饮用水中的氟化物，续

- 显示屏上将会显示Standard 2？和 _ _ _ _或来自前一次校准的标准溶液2的数值。

- 从标准溶液中取出电极。使用去离子水润洗电极，并将其吸干。

- 对于10mg/L的标准溶液，重复第8-12步。

- 最后一个标准溶液测量完成之后，按下EXIT按键。

- 显示屏上将会显示Store？。按下ENTER键存储校准值，或按下EXIT按键退出测量模式，不存储校准值。

- 按下REVIEW。使用向上的箭头按键滚动到最后一个斜率值处。该数值应该为-58±3mV/十进制。按下EXIT按键返回到测量模式。

备注：如果斜率值不是接近-58±3mV/十进制，可能需要重新进行校准。如果重新校准之后，斜率值仍然不正确，在见第六章 发现并解决故障部分的内容。

饮用水中的氟化物，续

- 将25mL的水样转移到50mL的烧杯中。在烧杯中加入一个搅拌棒。将烧杯放置到磁力搅拌棒上，以合适的速度进行搅拌。

- 将电极从标准溶液中取出来。使用去离子水润洗电极，并将其吸干。将电极放到水样中。

备注：水样的温度应该与标准溶液的温度相同，±1℃。

- 将1袋TISAB粉枕中的物质或5.0mg/L的ISA溶液加入到水样中。搅拌使其溶解。

- 在读数稳定之前，显示屏上将会显示Stabilizing…。记录或存储测量值。对于每个水样，都要重复第19-22步。

- 读完最后一个水样的数值后，取出电极。润洗电极。将电极存储到与接下来要分析的水样的浓度相似的氟标准溶液中。如果存储时间超过1个月，见79页5.1章节的描述。