饮用水中氟化物的测量

1，安装电解液桶              2，按上部按钮直到电解   3，连接电极到测量仪，使用

液从底部参比连接孔      BNC接口。

溢出，并用纯水清洗

探头。

4，分别准备1mg/L 和10     5，分别加入TISAB粉包     6，按I/O键开启仪器，

mg/L的标液各25mL，       充分溶解。                 a,按Setup键

置于50mL烧杯中                                      b,按enter直BNC显示

c，按Exit

d, 按ISE/mV 至显示

mg/L

7,按Cal键，显示CAL，？    8，将装有1mg/L标准的     9，将电极放入标液中。

mg/L（或其他浓度单位），        烧杯放在磁力搅拌器

如果有必要，按箭头键选择       上，中速搅拌。

mg/L,并按Enter键确认。

10，显示屏将显示Standard 1?  11，按Enter键确认或用数字   12，显示屏将显示“Stabilizing”

和_ _ _ _或上次校准的标准1    键盘编辑输入1mg/L的        直到数值稳定。

的值。                        标液值后按Enter确认。

13，显示屏将显示Standard 2?  14，将探头从标液1中移出   15，将标液换成10mg/L，

和_ _ _ _或上次校准的标准2       用去离子水冲洗并用滤    并重复8到12步

的值。                          纸吸干水分。

16，测量完成后，按Exit退出。17，显示屏显示Store?     18，按review键，按上箭头键

按Enter确认储存或按      显示上次校准的斜率值，

Exit键退出，不储存当      应该在–58 ±3 mV/decade。

前校准值。               按Exit退出到测量状态。

19，将25mL样品倒入50mL   20，将电极从标液中移出，  21，加入一包TISAB粉包或

烧杯中，加入搅拌子，       用去离子水冲洗，并擦       5mLISA溶液，搅拌溶解。

中速磁力搅拌。            干后放入样品中。

22，显示屏将显示“Stabilizing” 23，测量完毕后移出探头，

直到数值稳定后读数并记        冲洗电极，储存在和样品

录。重复19-22步测试每        浓度接近的氟标液中。以

一个样品。                    便下次测量。